### MIERNIK LAMP ELEKTRONOWYCH

TYP P – 507A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### ZAKŁADY  WYTWÓRCZE  PRZYRZĄDÓW  POMIAROWYCH

#### -- ELPO --

1. PRZEZNACZENIE

# Miernik lamp elektronowych typu P – 507 jest przeznaczony do badania oraz zdejmowania charakterystyk lamp elektronowych odbiorczych oraz niektórych nadawczych małej mocy.

2. DANE TECHNICZNE

Źródła napięć regulowanych.

Napięcia żarzenia : 0,6 / 1,2 /1,4 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5 / 6,3 / 7,5 / 10 / 12,6 /

14 / 17 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 90 / 110V

Napięcia siatki ekranowej : 0 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 75 /

90 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 275 / 300V

Napięcia anody : 0 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 75 /

90 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 275 / 300 / 350 / 400V

Ujemne napięcia siatki sterującej : 0 do 10V, 0 do 20V, 0 do 30V, 0 do 40V

0 do 50V, regulowane w sposób ciągły na

każdym z wymienionych zakresów.

Dodatnie napięcie do pomiaru nachylenia : 0,2....1V regulowane w sposób

ciągły.

Źródła napięć nieregulowanych.

Ujemne napięcie drugiej siatki sterującej : 1V i 2V

Napięcie do pomiaru izolacji między elektrodami : 100V

Rodzaje i ilości podstawek lampowych.

1. Bocznokontaktowa  / 8 kontaktów /

2. Żołędziowa  / 5 + 1 = 6 kontaktów /

3. Radziecka 8-nóżkowa szpilkowa  / 8 kontaktów /

4. Loktal 8-nóżkowa  / 8 + 1 = 9 kontaktów /

5. Oktal międzynarodowa  / 8 kontaktów /

6. Radziecka 9-nóżkowa szpilkowa  / 9 + 1 = 10 kontaktów /

7. Subminiaturowa 5-nóżkowa

8. Seria stalowa  / 8 kontaktów /

9. Seria RV  / 6 + 1 = 7 kontaktów /

10. Radziecka 7-nóżkowa szpilkowa  / 7 kontaktów /

11. Radziecka 7-nóżkowa  / 6 nóżek szpilkowych + 1 gruba – 7 kontaktów /

12. Europejska 5-nóżkowa  / stare typy lamp – 5 kontaktów /

13. Amerykańska 4-nóżkowa  / 2 nóżki grube – 4 kontakty /

14. Miniaturowa 7-nóżkowa  / 7 kontaktów /

15. Novalowa 9-nóżkowa  / 9 kontaktów /

16. Miniaturowa 3-nóżkowa  / 3 kontakty /

17. Rimlock 8-nóżkowa  / 8 kontaktów /

18. Amerykańska 7-nóżkowa  /2 nóżki grube – 7 kontaktów /

19. Radziecka 5-nóżkowa  / 5 kontaktów /

20 . Radziecka 5-nóżkowa szpilkowa  / 5 kontaktów /

21. Subminiaturowa 8-nóżkowa

UWAGA : wszystkie źródła zasilania napięć regulowanych są wyprowadzone

przy pomocy gniazdek radiowych, co umożliwia badanie lamp

o innych cokołach, wymagających podstawek lampowych nie

wymienionych w punkcie „Rodzaje i ilość podstawek lampowych’’.

Mierzone wielkości.

Prąd anodowy -                                       0,05 mA do 100 mA

Prąd siatki ekranowej -                           0,05 mA do 100 mA

Nachylenie charakterystyki -          /      Ia     /     Ua = const.

Us1         0,1 mA/V  do 15 mA/V

Nachylenie charakterystyki           /       Ia     /     Ua = const. // Us2 = const.

Us3         powyżej 0,05 mA/V

Nachylenie charakterystyki          /       Is2    /     Ua = const. // Us2 = const.

Us1          0,1 mA/V do 15 mA/V

Nachylenie charakterystyki          /       Is2    /     Ua = const. // Us2 = const.

Us3           powyżej 0,05 mA/V

UWAGA 1. : Przy pomiarach wielkości wymienionych w punktach :

„Prąd anodowy’’ do „Nachylenia charakterystyki’’ istnieje

możliwość włączenia oporów rzeczywistych o dowolnej

wartości w obwody anody, siatki ekranowej, katody / Rk < 10 k    /

UWAGA 2. : Pomiary nachyleń wyszczególnionych w punktach : „Nachylenie

charakterystyki’’ xx/ można przeprowadzać przy prądach badanej

lampy do 70 mA.

UWAGA 3. : Źródła napięć wymienione w punktach „Napięcia żarzenia’’ do

„dodatnie napięcie do pomiaru nachylenia’’ i w punkcie „Ujemne

napięcie drugiej siatki sterującej’’ oraz mierzone wielkości

wymienione w punktach „Prąd anodowy’’ do „Nachylenia

charakterystyki’’ xxx/ pozwalają na zdejmowanie dowolnych

charakterystyk lamp np. Ia z f/Ua/, Ia =f/Us1/ itd.

UWAGA : Przyrząd pozwala na włączenie zewnętrznego miernika prądu w obwód

katody, anody,  lub siatki ekranowej, co łącznie z miernikiem wbudowa-

-nym  w przyrząd pozwala na szybkie zdejmowanie 2-ch charakterystyk

jednocześnie, np. Ia = f/Us1/ oraz Is2 = f/Us1/.

x/          /       Is2     /       Ua = const.

Us3             Us2 = const.

xx/       /       Ia      /    Ua  = const.      i       /     Ia     /    Ua  = const.

Us2         Us2 = const.                   Us1        Us2 = const.

xxx/     /      Is2    /     Ua = const.

Us3          Us2 = const.

Stan lampy : ’’Dobra – zła ”, określamy na podstawie pomiaru nachylenia.

Oporność izolacji między katodą i pozostałymi elektrodami nie połączonymi

z katodą : 0 do 10 M    .

oporność izolacji między katodą i grzejnikiem : 0 do 10 M      .

UWAGA : Pomiar oporności izolacji może być wykonany w stanie zimnym

i przy żarzącym włóknie.

Wykrywanie przerwy włókna żarzenia – przy pomocy miernika wskazówkowego.

Prąd jonowy siatki pierwszej : 3 uA do 150 uA przy badaniu próżni w lampie.

Rodzaje badanych lamp.

- Diody detekcyjne : pojedyncze, podwójne, potrójne, poczwórne.

- Diody prostownicze : pojedyncze i podwójne.

- Diody prostownicze wysokiego napięcia.

- Triody : pojedyncze i podwójne.

- Tetrody : pojedyncze i podwójne.

- Pentody : pojedyncze i podwójne.

- Heksody.

- Heptody.

- Oktody.

- Wskaźniki dostrojenia / magiczne oka /.

- Lampy kombinowane w dowolnym zestawie układów wymienionych

w punktach od 1 do 10.

- Stabiliwolty.

- Tyratrony.

## Typy badanych lamp.

### Ilość badanych typów lamp wynosi ponad 4000.Szczegółowy ich wykaz

znajduje się w katalogu załączonym do przyrządu. Katalog ten zawiera wszystkie

typy lamp posiadające cokoły umożliwiające wstawienie badanej lampy do

jednej z podstawek wymienionych w punkcie „ Rodzaje i ilość podstawek

lampowych”. Omawiany katalog może być uzupełniony przez użytkownika

przyrządu w miarę ukazywania się nowych typów lamp o odpowiednich cokołach.

UWAGA : Katalog zawiera lampy sieciowe i bateryjne.

#### Zasilanie.

Przyrząd zasilany jest z sieci prądu zmiennego 50 Hz o napięciu : 220V, 127V

lub 110V.

#### Pobór mocy.

#### Przy maksymalnym obciążeniu / Ua = 400V, Ia = 100 mA / moc pobierana

z sieci wynosi około 100 VA.

#### Lampy użyte w przyrządzie.

### Lampa elektronowa EL 84               - 1 sztuka

Dioda germanowa DZG - 4              - 2 sztuki

Dioda germanowa DZG - 7	- 5 sztuk

Wymiary :  40 x 380 x 225 mm

Ciężar     :  17,4 kg

3. OPIS PRZYRZĄDU

### Przyrząd jest wyposażony w źródła zasilające, które są niezbędne dla zbadania

lamp umieszczonych w katalogu „ELPO”. Napięcia żarzenia i anodowe są czerpane bezpośrednio z transformatora zasilającego i są one regulowane skokowo. Napięcie siatki ekranowej jest czerpane z transformatora poprzez diody zabezpieczające      lampę przed szkodliwym działaniem prądu emisji wtórnej z siatki ekranowej.    Napięcie to jest regulowane skokowo.

Napięcie siatki sterującej jest wyprostowane i może być ono tylko ujemne lub

o wartości zero. W prostowniku tym, jako elementy prostujące zastosowano dwie

diody germanowe V6 i V7 / typu DZG – 7 /.Dzięki zastosowaniu diod germanowych,

napięcie na siatkę sterującą jest dostarczane jednocześnie z napięciami na pozostałe

elektrody / Ż, A, S2 / natychmiast po włączeniu przyrządu do sieci. Regulacja

napięcia dla siatki sterującej jest płynna i skokowa.

Napięcie dla drugiej siatki sterującej jest czerpane z tego samego prostownika co

i dla siatki pierwszej. Może ono posiadać tylko dwie wartości /-2V/ i /-1V/ oraz

zero, uzyskiwane przez połączenie tej siatki z katodą. Z opisu źródeł wynika, że

badana lampa jest zasilana napięciem zmiennym i pracuje tylko w dodatnim

półokresie napięcia zmiennego na anodzie. Rdzenie ferrytowe, umieszczone na

przewodach łączących nóżki lamp, eliminują oscylacje pasożytnicze, jakie mogłyby

powstać w pewnych warunkach pracy lampy. Nóżki wszystkich podstawek lampo-

-wych oznaczone na schemacie tymi samymi numerami są połączone ze sobą. Przy

pomiarze nachylenia zastosowano układ kompensacji prądowej zbudowany na

lampie V1 /EL 84/.W obwodzie anodowym tej lampy znajduje się opór R6 / 242     /.

który jest jednocześnie włączony w obwód anodowy lampy badanej / opór R6 jest

jest bocznikowany oporem R3 lub R2 przy pomiarze prądu na większych zakre-

-sach /. Spadek napięcia na oporze R6 jest źródłem zasilania miernika wskazów-

-kowego.Przy pomiarze prądu anodowego lampa V1/ EL 84 / jest zatkana dużym

ujemnym przedpięciem na siatce sterującej. Zmniejszenie tego przedpięcia

potencjometrem R24 / 5,6 k     / powoduje przepływ prądu anodowego przez opór

R6 w kierunku przeciwnym do prądu anodowego lampy badanej. Dzięki temu

uzyskuje się kompensację mierzonego prądu.

Należy podkreślić, że kompensacja ta dotyczy tylko pomiarowego miernika wskazówkowego – prąd anodowy płynący w rzeczywistości przez badaną lampę

praktycznie nie ulega zmianie. Zastosowanie kompensacji mierzonego prądu

pozwala na dokładny pomiar przyrostu prądu anodowego wywołanego zmianą

napięcia na siatce sterującej badanej lampy.

W celu uniknięcia przeciążeń transformatorów zasilających, w przyrządzie zasto-

-sowano przekaźnik nadmiarowy, działający wówczas, gdy źródła napięcia anodo-

-wego lub ekranu są nadmiernie obciążone. Przekaźnik posiada trzy uzwojenia,

z których dwa / P1B i P1C / są włączone w obwody zasilania anody i siatki ekra-

-nowej. Pozostałe uzwojenie P1D przy normalnej pracy przyrządu jest zwarte.

Działanie przekaźnika na skutek nadmiernego prądu w jednym z dwóch poprzed-

-nich uzwojeń, włącza wysokoomową żarówkę w pierwotne uzwojenie transformatora zasilającego – szeregowo z tą żarówką włącza się również uzwojenie P1D przeka-

-źnika.

Normalna praca przyrządu może być przywrócona po jego wyłączeniu z sieci

i usunięciu błędu oraz ponownym włączeniu do sieci. Przyrządu z włączonym

przekaźnikiem nie należy przetrzymywać przez dłuższe okresy czasu.

Praca przyrządu jest prawidłowa w pozycji poziomej lub na nóżkach wspornych.

4. PRZEZNACZENIE ZEWNĘTRZNYCH

ELEMENTÓW REGULACYJNYCH

#### Przełącznik wybierakowy.

### Przełącznik ten posiada 9 wybieraków ponumerowanych od 1 do 9.Numery te

są wyprasowane w górnej części pokrywy przełącznika i odpowiadają numeracji

nóżek lamp. Każdy wybierak jest przeznaczony dla jednej nóżki lampy, którą

można dołączyć do dowolnego źródła zasilania. Dzięki temu możliwe jest bada-

-nie lampy z typowym cokołem o dowolnej kombinacji elektrod. Obracanie

wybieraków pozwala na ustawienie każdego z nich w jednej / dowolnej / z 10

pozycji, które są oznaczone następująco :

1        2        3        4        5        6        7        8        9      0

K        Ż       Ż +    S1      S2       A        A2      D1      D2    -

Liczby są przewidziane dla łatwego zapamiętania i notowania połączeń elektrod.

Litery umieszczone poniżej cyfr oznaczają poszczególne elektrody lampy przyna-

-leżne odnośnym nóżkom.

/1/ K    oznacza katodę lub elektrodę, która jest połączona z katodą, np. S3  w

pentodach.

/2/ Ż    oznacza wyprowadzenie włókna żarzenia łączonego z katodą.

/3/ Ż + oznacza drugie wyprowadzenie włókna żarzenia lub odczep środkowy

włókna.

/4/ S1   oznacza pierwszą siatkę sterująca.

/5/ S2   oznacza siatkę ekranową lub anodę trzecią w potrójnych diodach oraz anodę

w stabiliwoltach.

/6/ A    oznacza anodę lampy pojedynczej lub złożonej.

/7/ A2  oznacza anodę drugą podwójnych triod i diod podwójnych lub potrójnych.

/8/ D1  oznacza drugą siatkę sterująca, czyli siatkę trzecią w heksodach i innych

lampach wielosiatkowych.

/9/ D2   oznacza nóżkę lampy nie połączoną z żadnym źródłem.

/0/        / nóżka wolna /.

#### Przełącznik  „CECHOWANIE”.

### Przełącznikiem tym wybiera się odczep odpowiedni po stronie pierwotnej transfor-

-matora zasilającego. Jeden skok tego przełącznika odpowiada 1,5% zmianie

napięcia zasilającego.

#### Przełącznik  „IZOLACJA”.

### Przełącznik ten wskazuje elektrody, pomiędzy którymi bada się izolację w stosunku

do katody. Pozwala on również wykryć przerwę włókna żarzenia w pozycji „WŻ”,

przy jednoczesnym ustawieniu przełącznika „Napięcie Żarzenia” w pozycji „0”.

Gdy włókno żarzenia jest przerwane, wskazówka miernika nie wychyla się.

Przy badaniu izolacji między włóknem żarzenia i katodą / w lampach pośrednio

żarzonych / w pozycji „Ż” przyciskiem „K – Ż” rozłącza się połączenie katody z włóknem żarzenia.

#### Przełącznik  „RODZAJ POMIARU”.

### W pozycji „IZOL” sprawdza się izolację pomiędzy grzejnikiem i katoda oraz

pomiędzy pozostałymi elektrodami a katodą. Jeśli przełącznik „NAPIĘCIE

ŻARZENIA” jest ustawiony w pozycji „0”, wówczas grzejnik jest zimny: przy

innym ustawieniu tego przełącznika lampa żarzy się.

W pozycji „A” mierzy się prąd anodowy oraz nachylenie charakterystyki / Sa /

Ia

Sa =                Ua = const.

### Us1

W pozycji „A2”mierzy się prąd anodowy oraz nachylenie charakterystyki / Sa2 /

drugiej części lamp podwójnych / podwójne diody ipodwójne triody / .

Ia2

Sa2 =                Ua2 = const.

Us1

W  pozycji „S2” mierzy się prąd siatki ekranowej oraz nachylenie charakterystyki

/ Ss2 /. W tej pozycji mierzy się również prąd anodowy trzeciej części potrójnych

diod.

Is2

Ss2  =                  Ua = const.      Us2 = const.

Us1

W pozycji „PRÓŻNIA” mierzy się prąd siatki sterującej przy naciśniętym

przycisku „PRÓŻNIA”. Przy dobrej lampie wskazówka miernika wychyla się

poniżej zera.

#### Przełącznik „PRĄD I NACHYLENIE”.

Przełącznik ten pozwala na zmianę zakresów miernika przy pomiarze prądu oraz

wybranie właściwego zakresu nachylenia łącznie z potencjometrem „Nachylenie”.

Przełącznik „ŻARZENIA’.

Przełącznik ten umożliwia ustawienie 25 różnych wartości napięcia żarzenia

podanych w woltach.

Przełącznik „NAPIĘCIE EKRANU” i „NAPIĘCIE ANODY”.

Przełączniki te dostarczają napięć prądu zmiennego dla zasilania anody i siatki

ekranowej. Pozycje tych przełączników opisane są wartościami napięć stałych

równoważnych występującym w rzeczywistości napięciom zmiennym.

Mierzone wartości skuteczne napięcia zmiennego dostarczanego do elektrod,

jeżeli w obwodzie nie ma lampy badanej, różnią się od wartości wygrawerowanych.

Przełącznik potencjometr „UJEMNE NAPIĘCIE SIATKI STERUJĄCEJ”.

Potencjometr umożliwia ciągłą regulację napięcia siatki sterującej w pięciu

zakresach :

Od  zera do  10V  pozycji  przełącznika  x 1

’’     ’’    ’’   20V      ’’                ’’          x 2

’’     ’’    ’’   30V      ’’                ’’          x 3

’’     ’’    ’’   40V      ’’                ’’          x 4

’’     ’’    ’’   50V      ’’                ’’          x 5

Potencjometry „KOMPENSACJA”.

Potencjometry te umożliwiają skompensowanie prądu anodowego / lub siatki

ekranowej / przed wykonaniem pomiaru nachylenia. W zasadzie do kompensacji  używa się potencjometru „KOMPENSACJA ZWYKŁA”.

Potencjometr „KOMPENSACJA DOKŁADNA” służy dla precyzyjnego skompen-

-sowania prądu do wartości zero. Obracanie obu gałek kompensacji zgodnie z

ruchem wskazówek zegara powoduje dążenie wskazówki miernika do zera. Przy

wszystkich pomiarach z wyjątkiem pomiaru nachylenia, gałka „KOMPENSACJA

ZWYKŁA” powinna znajdować się w położeniu „0”.

Natomiast gałka „KOMPENSACJA DOKŁADNA” może być w położeniu dowol-

-nym.

#### Potencjometr „NACHYLENIE”.

Potencjometr ten posiada dwie skale : 3 do 15 i 1 do 5, odpowiadające pozycjom

15 mA/V i 5mA/V przełącznika „PRĄD I NACHYLENIE”. Jeśli potencjometr jest ustawiony na katalogową wartość nachylenia badanej lampy, wówczas po skompensowaniu prądu anodowego i ustawieniu przełącznika

„PRĄD I NACHYLENIE” NA ODPOWIEDNIM ZAKRESIE mA/V, miernik

wskaże względną dobroć badanej lampy.

Dla określenia liczbowej wartości nachylenia należy pokręcić gałką „NACHYLE –

-NIE” w celu doprowadzenia wskazówki miernika na środek części skali „dobra”

/ oznaczony 1 mA/V/,następnie należy odczytać wartość nachylenia bezpośrednio

z odpowiedniej skali „NACHYLENIE’.

Zwieracze .

Cztery zwieracze umieszczone poniżej przełącznika wybierakowego dają możli-

-wość przerwania obwodów katody, siatki drugiej, anody oraz anody drugiej

/ przy lampach podwójnych / badanej lampy. Na ich miejsce można włączyć opór

rzeczywisty o dowolnej wartości / w przypadku prac laboratoryjnych /.

Jedynie w obwodzie katody maksymalna oporność rzeczywista nie powinna przekraczać 10 k   . Również  w miejsce dowolnego zwieracza / jednego lub

kilku jednocześnie / można włączyć zewnętrzny miernik prądu stałego. Należy

podkreślić, że miernik ten we wszystkich przypadkach będzie wskazywał połowę

wartości odczytywanej na mierniku wbudowanym w przyrząd, ponieważ reaguje

na wartość średnią prądu prostowanego jednopołówkowego na badanej lampie.

Gniazdka radiowe .

Powyżej miernika wskazówkowego znajduje się siedem gniazdek radiowych.

Oznaczenia tych gniazdek odpowiadają elektrodom badanej lampy. Pomiędzy

odpowiednimi parami gniazdek istnieją napięcia podane niżej :

pomiędzy  „K” i „S1”  istnieje napięcie siatki sterującej,

’’         „K” i „S2”  istnieje napięcie siatki ekranowej,

’’         „K” i „A”  istnieje napięcie anody,

’’         „K” i „A2” istnieje napięcie anody drugiej,

’’         „Ż” i „Ż2” istnieje napięcie żarzenia.

Napięcia te są niezależne od położenia przełącznika wybierakowego, natomiast zależą od położenia przełącznika „RODZAJ POMIARU”; pozycja „CECH” oraz „IZOL”,  tego przełącznika istnieje tylko w napięciu żarzenia. W innych pozycjach

przełącznika „RODZAJ POMIARU” istnieją wszystkie wyżej wymienione napięcia,

przy czym jeśli istnieje nominalne napięcie anody, to wówczas napięcie anody

drugiej jest doprowadzone poprzez opór 5 k     i odwrotnie. Omawiane gniazdka

radiowe służą do połączenia wyprowadzenia elektrod na bańce badanej lampy

z odpowiednim źródłem zasilania. Mogą być one również wykorzystywane do zasila-

-nia badanej lampy o nietypowym cokole; poza tym gniazdka umożliwiają kontrolowanie napięć przy pomocy zewnętrznego woltomierza prądu zmiennego.

UWAGA : Sprawdzanie napięcia siatki ekranowej może się odbyć tylko przez

pomiar różnicy napięć anody i siatki ekranowej. w tym wypadku

przełączniki „NAPIĘCIE EKRANU” i „NAPIĘCIE ANODY” muszą

być ustawione na jednakowych pozycjach; woltomierz załączony do

gniazdek „S2” i „A” powinien wskazywać zero. Pomiar ten wykonuje

się bez badanej lampy.

5. URUCHAMIANIE I OBSŁUGA

Przy korzystaniu z przyrządu należy przestrzegać kolejności wykonywanych opera-

-cji podanych poniżej.

- Sprawdzić położenie bezpiecznika sieciowego.

- Przełącznik „PRĄD I NACHYLENIE” ustawić w pozycji 100 mA.

- Gałki „KOMPENSACJA” ustawić w pozycjach zerowych / „0” /.

- Korzystając z katalogu ustawić „NAPIĘCIE ŻARZENIA”,”NAPIĘCIE

EKRANU” oraz „NAPIĘCIE ANODY”.

- Gałkę „NACHYLENIE” ustawić wg katalogu na skali zewnętrznej / jeśli to

jest możliwe /.

- Przełącznik wybierakowy ustawić wg katalogu / podane w katalogu ’’  ’’

czytać jak „0” /.

- Wstawić lampę w odpowiednią podstawkę lampową i w miarę potrzeby

połączyć wyprowadzenia na bańce lampy.

- Włączyć przyrząd do sieci i po przyciśnięciu przycisku „CECH’ przy pomocy

przełącznika „CECHOWANIE’ ustawić wskazówkę miernika w czarnym polu

cechowania / w miarę możliwości po środku tego pola /.

- Przełącznik „RODZAJ POMIARU” ustawić w pozycji „IZOL”, a następnie

sprawdzić izolację przy pomocy przełącznika „IZOLACJA”.

10. Przełącznik „RODZAJ POMIARU” ustawić w pozycji „A” i odczytać prąd

anodowy, przy czym w miarę potrzeby zmienić zakres miernika.

11. Skompensować prąd anodowy do zera przy pomocy gałek „KOMPENSACJA”.

Przełącznik „PRĄD I NACHYLENIE” ustawić w pozycji 2,5 mA poprawić

kompensację dla uzyskania zera, a następnie przełączyć go na pozycję

„15 mA/V” lub „5 mA/V”. Przy „dobrej” lampie wskazówka przyrządu ustawi

się na niebieskim polu skali miernika. Gałkę „NACHYLENIE” ustawić tak

aby wskazówka miernika osiągnęła „1 mA/V” po środku niebieskiego pola.

Wielkość nachylenia odczytać ze skali umieszczonej pod gałką „NACHYLENIE”

na zakresie „15 mA/V, jeżeli przełącznik „PRĄD I NACHYLENIE” jest w

położeniu „15 mA/V lub na zakresie „5 mA/V” jeżeli przełącznik „PRĄD

I NACHYLENIE” jest w położeniu „5 mA/V. Po skończeniu pomiaru nachylenia,

przełącznik „PRĄD I NACHYLENIE” ustawić w pozycji „100 mA”, a następnie

gałkę „KOMPENSACJA ZWYKŁA” ustawić w pozycji „0” / zero /.

UWAGA : Przy podwójnych diodach i triodach powtórzyć pomiar prądu

i ewentualnie nachylenia w pozycji „A2” przełącznika „RODZAJ

POMIARU”.

12. Przełącznik „RODZAJ POMIARU” ustawić w pozycji „PRÓŻNIA” i nacisnąć

przycisk „PRÓŻNIA”, wówczas miernik wskazuje prąd siatki, przy czym cała

skala obejmuje 150 uA. Przy tym pomiarze przełącznik „PRĄD I NACHY-

-LENIE” powinien znajdować się w pozycji „100 mA”.

Wykrywanie przerwy włókna żarzenia wykonuje się łącznie z badaniem izolacji.

W tym przypadku przełącznik „IZOLACJA” ustawia się w pozycji „WZ” oraz

przełącznik „NAPIĘCIE ŻARZENIA’ W POZYCJI „0” / zero /.Gdy włókno

żarzenia jest przerwane miernik nie wychyla się. Przy dobrym włóknie żarzenia

wskazówka miernika wychyla się wskazując zwarcie.

Pomiar nachylenia charakterystyki                     Is2             Ua  = const.

Us1            Us2 = const.

wykonuje się analogicznie, jak pomiar               Ia

Us1

przy czym przełącznik „RODZAJ POMIARU” znajduje się w pozycji „S2”.

Pomiar nachylenia charakterystyki                  Ia               Ua  =  const.

Us3              Us2 = const.

Us1 = const.

wykonuje się podobnie, jak pomiar                 Ia        z tą różnicą, że prąd anodowy

Us1

kompensuje się tak, aby miernik wskazywał 1 mA na zakresie 2,5 mA. Przy takim

skompensowaniu wybierak przełącznika na którym ustawiona jest cyfra 9 / D2 /

obrócić o jedną pozycję dla uzyskania położenia 8 / D1 /. Jest to równoznaczne ze

zwiększeniem potencjału siatki trzeciej o jeden wolt.

Zmiana prądu anodowego w mA określa liczbową wartość mierzonego nachylenia

w mA/V.

Pomiar nachylenia charakterystyki                Is2        	Ua  = const.

Us3	Us2 = const.

Us1 = const.

wykonuje się analogicznie, jak pomiar          Ia            przy czym przełącznik

Us3

„RODZAJ POMIARU” znajduje się w pozycji „S2”.

Pomiar oporności wewnętrznej .

Zwiększa się napięcie anody i odczytuje przyrost prądu anodowego, a następnie  oblicza się     a = Ua / Ia, przy czym korzysta się z kompensacji.

Badanie diod .

Przeprowadza się przy niskich napięciach anodowych / nie przekraczających

30V /.Diodę ocenia się jako dobrą, jeśli wychylenie wskazówki miernika wynosi

co najmniej 30% całej skali. Dla diod w lampach kombinowanych wychylenie

może być jeszcze mniejsze. Wartości prądu podane w katalogu „ELPO” dotyczą

zakresu miernika.

Badanie wskaźników dostrojenia.

### Przy tym badaniu w obwód anody włącza się wtyczkę z odpowiednim oporem

na miejsce zwieracza „A”; Wartość oporu jest podana w katalogu. Wskaźnik

dostrojenia / magiczne oko / jest dobry, jeśli zmiany ujemnego napięcia siatki

sterującej powodują zmiany kąta świecenia.

Badanie stabiliwoltów.

### Polega na stwierdzeniu czy następuje zapłon. Do badania stabiliwoltów wykorzy-

-stuje się napięcie ekranu, które zwiększa się stopniowo od zera, aż do uzyskania

zapłonu. Przy tym badaniu przełącznik „PRĄD I NACHYLENIE” ustawia się w

pozycji „100 mA” oraz przełącznik „RODZAJ POMIARU” W POZYCJI „S2”.

Należy pamiętać, że napięcie szczytowe przykładane do elektrod  stabiliwoltu

jest około 1,5 razy większe od napięcia wygrawerowanego na przełączniku. Dla

przykładu : stabiliwolt o napięciu zapłonu 100V wymaga ustawienia tylko 75V.

Przy badaniu stabiliwoltów w obwód siatki ekranowej / w miejsce zwieracza „S2”/

należy włączyć opór o wartości 5 do 10 k    .

Ustawienie potencjometrów wewnątrz przyrządu .

Ustawienie potencjometru R7 /500    /. W obwód anody / w miejsce zwieracza „A”

włącza się miliamperomierz prądu stałego. Do przyrządu wstawia się dowolną

lampę / triodę lub pentodę / i obiera się taki punkt pracy, w którym prąd anodowy

wskazywany przez miernik zewnętrzny wynosi 1,25 mA. Potencjometr R7 ustawia     się tak, aby miernik wbudowany w przyrząd wskazywał 2,5 mA na zakresie 2,5 mA.

Ustawienie potencjometru R22 / 2 k     /.

### Zwieracz Z5 znajdujący się wewnątrz przyrządu / obok lampy EL84 / należy

rozłączyć przy pomocy wkrętaka. Do gniazdek radiowych G27/k/ i G23/s/ dołączyć

woltomierz prądu stałego ’’---’’ woltomierza połączyć z gniazdkiem „S1”/.

Przełącznik „CECHOWANIE” ustawić w czwartej pozycji licząc zgodnie z

ruchami wskazówek zegara. Przełącznik „RODZAJ POMIARU” ustawić w pozycji

„A”. Potencjometr „UJEMNE NAPIĘCIE SIATKI STERUJĄCEJ” ustawić w

prawym skrajnym położeniu, oznaczonym liczbą „10”. Przełącznik „UJEMNE

NAPIĘCIE SIATKI STERUJĄCEJ” ustawić w pozycji „x 3”. Przyrząd zasilić z      sieci poprzez autotransformator, który należy ustawić tak, aby dostarczał napięcie

220V +5%. W tych warunkach potencjometr R22 ustawia się tak, aby dołączony

woltomierz wskazywał 15V.

Czułość woltomierza – 20 000    /V.

Ustawienie potencjometru R21 / 2 k     /.

Wykonuje się po uprzednim ustawieniu potencjometru R22. Ustawienie R21        odbywa się na tych samych warunkach, jak ustawienia R22 z tą różnicą, że

zwieracz Z5 połączyć oraz potencjometr R21 ustawić tak, aby wskazówka mier-

-nika wbudowanego w przyrząd znalazła się w środku czarnego pola cechowania.

Woltomierz zewnętrzny jest zbędny.

Ustawienie potencjometru R37 / 200     /.

Wykonuje się po uprzednim ustawieniu potencjometru R22. Ustawienie R37      odbywa się w tych samych warunkach, jak ustawienie R22 z następującymi zmia-

-nami : zacisk woltomierza oznaczony „+” połączyć z gniazdkiem G23  / S1 / ,

potencjometr „UJEMNE NAPIĘCIE SIATKI STERUJĄCEJ” ustawić w lewym

skrajnym położeniu oznaczonym „0”. Ponadto przełącznik „PRĄD I NACHYLE-

-NIE” ustawić w pozycji 15 mA/V oraz potencjometr „NACHYLENIE” ustawić

w lewym skrajnym położeniu oznaczonym 1 / wzgl.3 /.

W tych warunkach potencjometr R37 ustawia się tak, aby dołączony woltomierz wskazywał 0,5V. Czułość woltomierza – 20 000    /V.

Spis elementów

Symbol     Wyszczególnieni       Wartość    Napięcie    Toler.    Obc.      Uwagi

V            %          W

R1           Opór masowy                 9145,5                             1

R2           Opór drutowy                    34,17	 1

R3           Opór drutowy                    102,5 	 1

R4           Opór masowy                     1363	 1

R5           Opór masowy                     3110	 1

R6           Opór drutowy                    349,5                                  0,5

R7           Potencj. drut. typ K           500                                     10

R9           Opór warstwowy OWS     220 k                                   5           0,5       kl. II

R10            ’’           ’’               ’’       150                                       5             1        kl. III

R11            ’’    drutowy PE-15         5000                                                             kl. I

R12            ’’    warstwowy	  163                                     0,5

R13	 ’’		 ’’	  163                                     0,5

R14            ’’		 ’’	 Swam     10 k	 1           0,5

R15            ’’           ’’             ’’         485 k                                   1            1

R16            ’’     masowy	 600	 1

R17            ’’          ’’		 600	 1

R18            ’’          ’’		 600	 1

R19            ’’          ’’		 600	 1

R20            ’’          ’’		 810	 1

R21         Potencj. drut. typ K	 2 k	10

R22	  ’’          ’’         ’’		 2 k	10

R23         Opór warstwowy OWS     3 k	 5	0,25	kl. II

R24         Potencjometr typ PD-1      5,6 k                                                             w detal.

R25         Opór warstwowy OWS     200             	 5		 0,25         kl. II

R26         Potencjometr typ PD-1      2,2 k                                                             w detal.

R27         Potencj. drutowy pM	 5 k                                      10

R28         Opór drutowy	7500	 1	                       dobierany

R29         Opór masowy	7500	 1

R30         Opór masowy   	2500	 1

R31            ’’         ’’	1250	 1

R32            ’’         ’’	750	 1

R33            ’’         ’’	10	 1

R34            ’’         ’’	400                                                                dobierany

R35         Potencj. drutowy PM	 1 k	 10

R36         Opór drutowy	46	 0,5

R37         Potencj. drutowy typ K    200	 10

R38         Opór masowy	300	  5

R39 do R48 Opór drutowy Opd      5	  5		2

C1           Kondens. mikowy KSC    2700pF                                                         1000-A-1

C2           Kondens. elektrol.             50uF         30/35V

V1           Lampa elektron. EL84

V2           Dioda german. DZG4

V3 do V7 Dioda german. DZG7

V8           Dioda german. DZG4

V9           Żarówka karzełkowa        0,3 A         6,3V

V10         Żarówka E1                                         220V                              15

B             Bezpiecznik Btr 45/7          2 A

M1          Miernik MEA – 1              150 uA      opór wew.      1050                      kl. 1,5