================================================================

VALVE       FIL.V.      SEL.1       SEL.2       RANGE       Ma/V

================================================================

OOA         5.0         B           A           21         0.670

01A         5.0         B           A           21         0.800

1A4P        2.0         A           A           21         0.750

1A5G        1.4         A           A           21         0.850

1A5GT       1.4         A           A           21         0.850

1A6         2.0         A           A           21         0.575

1A7G        1.4         A           A           21         0.600

1A7GT       1.4         A           A           21         0.600

1B4P        2.0         A           A           21         0.650

1B5    t    2.0         B           B           21         0.575

1B5    d1   2.0         D           E           25         Diode

1B5    d2   2.0         E           B           25         Diode

1B7GT       1.4         A           A           21         0.650

1C4         2.0         A           A           21         1.000

1C5G        1.4         A           A           21         1.550

1C6         2.0         A           A           21         1.050

1C7G        2.0         A           A           21         1.050

1D4         2.0         B           A           21         2.400

1D5GP       2.0         A           A           21         0.750

1D5GT       2.0         A           A           21         0.750

1D7G        2.0         A           A           21         0.575

1D8GT  p    1.4         A           A           21         0.925

1D8GT  t    1.4         B           A           21         0.575

1E5GP       2.0         A           A           21         0.650

1E7G   p1   2.0         B           F           21         1.425

1E7G   p2   2.0         D           A           21         1.425

1F4         2.0         B           A           21         1.700

1F5G        2.0         A           A           21         1.700

1F6    p    2.0         B           B           21         0.650

1F6    d1   2.0         D           A           25         Diode

1F6    d2   2.0         D           E           25         Diode

1F7GV  p    2.0         B           A           21         0.650

1F7GV  d1   2.0         D           E           25         Diode

1F7GV  d2   2.0         E           B           25         Diode

1G4G        1.4         A           A           21         0.825

1G5G        2.0         A           A           21         1.500

1G6G   t1   1.4         B           B           21         0.675

1G6G   t2   1.4         D           A           21         0.675

1H4G        2.0         A           A           21         0.900

1H5G   t    1.4         A           A           21         0.275

1H5G   d1   1.4         D           E           25         Diode

1H6G   t    2.0         B           B           21         0.575

1H6G   d1   2.0         D           E           25         Diode

1H6G   d2   2.0         E           B           25         Diode

1J5G        2.0         A           A           21         0.950

1J6G   t1   2.0         B           B           21         0.900

1J6G   t2   2.0         D           A           21         0.900

1K4         2.0         A           A           21         1.400

1K5G        2.0         A           A           21         1.400

1K6    p    2.0         B           A           21         1.000

1K6    d1   2.0         E           B           25         Diode

1K6    d2   2.0         D           E           25         Diode

IK7G   p    2.0         B           A           21         1.000

================================================================

VALVE       FIL.V.      SEL.1       SEL.2       RANGE       Ma/V

=================================================================

1K7G   d1   2.0         D           E           25         Diode

1K7G   d2   2.0         E           B           25         Diode

1L5G        2.0         A           A           21         2.400

1LA4        1.4         A           A           21         0.850

1LA6        1.4         A           A           21         0.600

1LB4        1.4         A           A           21         0.925

1LH4   t    1.4         A           A           21         0.275

1LH4   d    1.4         F           A           25         Diode

1LN5        1.4         A           B           21         0.800

1M5G        2.0         A           A           21         0.700

1N5G        1.4         A           A           21         0.775

1N5GT       1.4         A           A           21         0.775

1P5GT       1.4         A           A           21         0.800

1P5G        1.4         A           A           21         0.800

1Q5GT       1.4         A           A           21         2.100

1R5         1.4         A           H           21         0.300

1S4         1.4         G           E           21         1.250

1S5         1.4         B           G           21         0.525

1T4         1.4         A           L           21         0.900

1T5GT       1.4         A           A           21         1.150

1V          6.3         C           A           6          Rect.

2A3         2.5         B           A           21         5.250

2A5         2.5         A           C           21         2.500

2A6    t    2.5         B           C           21         1.100

2A6    d1   2.5         E           C           25         Diode

2A6    d2   2.5         J           G           25         Diode

2A7         2.5         A           C           21         1.200

2B7         2.5         A           D           21         1.125

2C22        6.3         A           C           21         3.000

2C40        6.3         J           B           21         4.800

2C43        6.3         J           B           21         8.000

2E26        6.3         G           F           21         3.500

2X2/879     2.5         F           A           25         Rect.

3A8GT       1.4         A           C           21         0.750

3Q4         1.4         G           L           21         2.000

3Q5GT       1.4         A           C           15         1.800

3S4         1.4         G           L           21         1.400

3V4         1.4         A           L           21         2.000

5R4GY  r1   5.0         A           D           0          1st.P

5R4GY  r2   5.0         J           C           0          2nd.P

5T4    r1   5.0         A           D           0          1st.P

5T4    r2   5.0         J           C           0          2nd.P

5U4G   r1   5.0         A           D           0          1st.P

5U4G   r2   5.0         J           C           0          2nd.P

5V4G   r1   5.0         A           D           0          1st.P

5V4G   r2   5.0         J           C           0          2nd.P

5W4    r1   5.0         A           D           23         1st.P

5W4    r2   5.0         J           C           23         2nd.P

5W4GT  r1   5.0         A           D           23         1st.P

5W4GT  r2   5.0         J           C           23         2nd.P

5X4G   r1   5.0         A           E           15         1st.P

5X4G   r2   5.0         D           E           22         2nd.P

================================================================

VALVE       FIL.V.      SEL.1       SEL.2       RANGE       Ma/V

================================================================

5Y3G   r1   5.0         A           D           22         1st.P

5Y3G   r2   5.0         J           C           22         2nd.P

5Y3GT  r1   5.0         A           D           22         1st.P

5Y3GT  r2   5.0         J           C           22         2nd.P

5Y4G   r1   5.0         A           E           15         1st.P

5Y4G   r2   5.0         D           E           22         2nd.P

5Z3    r1   5.0         F           A           22         1st.P

5Z3    r2   5.0         G           A           22         2nd.P

5Z4    r1   5.0         A           D           22         1st.P

5Z4    r2   5.0         J           C           22         2nd.P

5Z4G   r1   5.0         A           D           22         1st.P

5Z4G   r2   5.0         J           C           22         2nd.P

6A3         6.3         B           A           21         5.250

6A4         6.3         B           A           21         2.200

6A6    t1   6.3         J           F           21         3.200

6A6    t2   6.3         B           H           21         3.200

6A7         6.3         A           C           21         1.200

6A8         6.3         A           C           15         1.250

6A8G        6.3         A           C           15         1.250

6A8GT       6.3         A           C           15         1.250

6AB7        6.3         D           J           21         5.000

6AC7        6.3         D           J           20         9.000

6AC5G       6.3         A           C           21         3.400

6AE5GT      6.3         A           C           21         1.200

6AG7        6.3         D           J           15         9.000

6B4G        6.3         A           A           21         5.250

6B5         6.3         A           C           21         2.400

6B6    t    6.3         B           C           21         1.100

6B6    d1   6.3         A           C           25         Diode

6B6    d2   6.3         A           G           25         Diode

6B7    p    6.3         A           D           21         1.125

6B7    d1   6.3         D           C           25         Diode

6B7    d2   6.3         D           K           25         Diode

6B7S   p    6.3         A           D           21         1.200

6B7S   d1   6.3         D           C           25         Diode

6B7S   d2   6.3         D           K           25         Diode

6B8    p    6.3         B           C           21         1.325

6B8    d1   6.3         A           C           25         Diode

6B8    d2   6.3         A           G           25         Diode

6B8G   p    6.3         B           C           21         1.125

6B8G   d1   6.3         A           C           25         Diode

6B8G   d2   6.3         A           G           25         Diode

6C5         6.3         A           C           21         2.000

6C5G        6.3         A           C           21         2.000

6C6         6.3         A           C           21         1.225

6C8G        6.3         C           C           21         1.600

6D6         6.3         A           C           21         1.600

6D8G        6.3         A           C           21         1.500

6E5         6.3         B           G           21         1.900

6F5         6.3         A           C           21         1.500

6F5G        6.3         A           C           21         1.500

6F5GT       6.3         A           C           21         1.500

6F6         6.3         A           C           21         2.500

================================================================

VALVE       FIL.V.      SEL.1       SEL.2       RANGE       Ma/V

================================================================

6F6G        6.3         A           C           21         2.500

6F7         6.3         A           C           21         1.100

6F8G   t1   6.3         C           B           21         2.600

6F8G   t2   6.3         J           C           21         2.600

6G5         6.3         B           G           21         0.600

6G6G        6.3         A           C           21         2.300

6G8G   p    6.3         B           C           21         1.200

6G8G   d1   6.3         A           C           25         Diode

6G8G   d2   6.3         A           G           25         Diode

6H6         6.3         H           L           25         Diode

6H6G        6.3         H           L           25         Diode

6J5         6.3         A           C           21         2.600

6J5G        6.3         A           C           21         2.600

6J5GT       6.3         A           C           21         2.600

6J7         6.3         A           C           21         1.225

6J7GT       6.3         A           C           21         1.225

6J7GT       6.3         A           C           21         1.225

6J8G        6.3         A           D           21         1.600

6J8GT       6.3         A           D           21         1.600

6K5         6.3         A           C           21         1.400

6K6G        6.3         A           C           21         2.300

6K6GT       6.3         A           C           21         2.300

6K7         6.3         A           C           21         1.650

6K7G        6.3         A           C           21         1.650

6K7GT       6.3         A           C           21         1.650

6K8         6.3         A           D           21         3.000

6K8G        6.3         A           D           21         3.000

6L5G        6.3         A           C           21         1.900

6L6         6.3         A           C           21         6.000

6L6G        6.3         A           C           21         6.000

6L7         6.3         A           C           21         1.100

6L7G        6.3         A           C           21         1.100

6N5         6.3         B           G           21         1.200

6N6G        6.3         A           C           21         2.400

6N7    t1   6.3         B           D           21         3.200

6N7    t2   6.3         J           C           21         3.200

6N7G   t1   6.3         B           D           21         3.200

6N7G   t2   6.3         J           C           21         3.200

6P5G        6.3         A           C           21         1.450

6P7G        6.3         E           G           21         1.100

6Q7    t    6.3         B           C           21         1.200

6Q7    d1   6.3         A           C           25         Diode

6Q7    d2   6.3         A           G           25         Diode

6Q7G   t    6.3         B           C           21         1.200

6Q7G   d1   6.3         A           C           25         Diode

6Q7G   d2   6.3         A           G           25         Diode

6Q7GT  t    6.3         B           C           21         1.200

6Q7GT  d1   6.3         A           C           25         Diode

6Q7GT  d2   6.3         A           G           25         Diode

6R7    p    6.3         B           C           21         1.900

6R7    d1   6.3         A           C           25         Diode

6R7    d2   6.3         A           G           25         Diode

6R7G   p    6.3         B           C           21         1.900

================================================================

VALVE       FIL.V.      SEL.1       SEL.2       RANGE       Ma/V

================================================================

6R7G   d1   6.3         A           C           25         Diode

6R7G   d2   6.3         A           G           25         Diode

6S7         6.3         A           C           21         1.750

6S7G        6.3         A           C           21         1.750

6SA7        6.3         A           H           21         4.500

6SA7GT      6.3         A           H           21         4.500

6SB7GT      6.3         A           H           21         6.000

6SC7        6.3         D           E           21         1.325

6SF5        6.3         D           E           21         1.500

6SF7GT      6.3         E           E           21         2.050

6SJ7        6.3         D           J           21         1.625

6SJ7GT      6.3         D           J           21         1.625

6SK7        6.3         D           J           21         2.000

6SK7GT      6.3         D           J           21         2.000

6SQ7        6.3         E           E           21         1.100

6SQ7GT      6.3         E           E           21         1.100

6SN7GT      6.3         D           E           21         3.000

6SR7        6.3         E           E           21         1.900

6SS7        6.3         E           E           21         1.900

6T7G        6.3         B           C           21         1.050

6T7G   d1   6.3         A           C           25         Diode

6T7G   d2   6.3         A           G           25         Diode

6U5         6.3         B           G           21         0.600

6U5G        6.3         B           G           21         0.600

6U7G        6.3         A           C           21         1.600

6V6         6.3         A           C           21         4.100

6V6G        6.3         A           C           21         4.100

6V6GT       6.3         A           C           21         4.100

6V7G        6.3         B           C           21         1.100

6W7G        6.3         A           C           21         1.225

6X4    r1   6.3         D           G           11         1st.P

6X4    r2   6.3         A           C           11         2nd.P

6X5    r1   6.3         D           G           11         1st.P

6X5    r2   6.3         A           C           11         2nd.P

6X5G   r1   6.3         D           G           11         1st.P

6X5G   r2   6.3         A           C           11         2nd.P

6X5GT       6.3         D           G           11         1st.P

6X5GT       6.3         A           C           11         2nd.P

6Y6G        6.3         A           C           21         7.100

6Z7G        6.3         B           D           21         2.500

6Z7G        6.3         J           C           21         2.500

6ZY5G  r1   6.3         A           C           16         1st.P

6ZY5G  r2   6.3         D           G           16         2nd.P

7A6         6.3         A           G           25         Diode

7A7M        6.3         A           D           21         2.000

7A8         6.3         B           C           21         1.500

7B5LT       6.3         A           D           21         2.300

7B7         6.3         A           D           21         1.700

7B8LM       6.3         B           G           21         1.300

7C5LT       6.3         A           D           21         4.100

7C7         6.3         A           D           21         1.300

10          7.5         B           A           21         1.600

12          1.4         B           A           21         0.440

================================================================

VALVE       FIL.V.      SEL.1       SEL.2       RANGE       Ma/V

================================================================

12A7       12.5         A           D           21         0.975

12A7       12.5         J           E           11         Rect.

12A8GT     12.5         A           C           21         1.200

12B8GT     12.5         A           H           21         2.100

12C8       12.5         B           C           21         1.325

12F5GT     12.5         A           C           21         1.500

12J5GT     12.5         A           C           21         2.600

12J7GT     12.5         A           C           21         1.225

12K7GT     12.5         A           C           21         1.450

12K8       12.5         A           D           21         3.000

12Q7GT     12.5         B           C           21         1.200

12SA7      12.5         A           H           21         4.500

12SB7GT    12.5         A           H           21         6.000

12SC7      12.5         D           E           21         1.325

12SF5      12.5         D           E           21         1.500

12SJ7      12.5         D           J           21         1.650

12SK7      12.5         D           J           21         2.000

12SQ7      12.5         E           E           21         1.100

12SR7      12.5         E           E           21         1.900

12Z3       12.5         C           A           2          Rect.

15          2.0         A           C           21         0.750

19          2.0         B           B           21         0.925

19          2.0         J           A           21         0.925

20          3.3         B           A           21         0.525

22          3.3         A           A           21         0.500

24A         2.5         A           C           21         1.050

25AC5GT    25.0         A           C           21         2.250

25A6       25.0         A           C           21         2.375

25A6G      25.0         A           C           21         2.375

25A7G      25.0         J           A           11         Rect.

25A7G      25.0         A           D           21         1.800

25B6G      25.0         A           C           21         5.000

25L6       25.0         A           C           21         8.200

25L6G      25.0         A           C           21         8.200

25L6GT     25.0         A           C           21         8.200

25Y5   r1  25.0         C           H           14         1st.P

25Y5   r2  25.0         D           J           14         2nd.P

25Z5   r1  25.0         C           H           14         1st.P

25Z5   r2  25.0         D           J           14         2nd.P

25Z6   r1  25.0         C           H           14         1st.P

25Z6   r2  25.0         D           J           14         2nd.P

25Z6G  r1  25.0         C           H           14         1st.P

25Z6G  r2  25.0         D           J           14         2nd.P

25Z6GT r1  25.0         C           H           14         1st.P

25Z6GT r2  25.0         D           J           14         2nd.P

25S         2.0         B           B           21         0.575

26          1.5         A           A           0          1.150

27          2.5         B           C           21         0.975

30          2.0         B           A           21         0.900

31          2.0         B           A           21         1.050

32          2.0         A           A           21         0.650

32L7GT     30.0         A           D           21         6.000

32L7GT     30.0         D           C           10         Rect.

================================================================

VALVE       FIL.V.      SEL.1       SEL.2       RANGE       Ma/V

================================================================

33          2.0         B           A           21         1.700

34          2.0         A           A           21         0.620

35          2.5         A           C           21         1.050

35A5LT     30.0         A           D           21         5.800

35L6GT     30.0         A           C           21         5.800

35Z3LT     30.0         A           C           25         Rect.

35Z4GT     30.0         A           G           2          Rect.

35Z5GT     30.0         L           G           11         Rect.

35W4       30.0         A           G           11         Rect.

36          6.3         A           C           21         1.080

37          6.3         B           C           21         1.100

38          6.3         A           C           21         1.050

39          6.3         A           C           21         1.050

41          6.3         A           C           21         2.300

42          6.3         A           C           21         2.500

43         25.0         A           C           21         2.375

44          6.3         A           C           21         1.050

45          2.5         B           A           25         2.050

46          2.5         B           A           21         2.350

47          2.5         B           A           21         2.500

48         30.0         A           C           21         3.900

49          2.0         B           A           21         1.125

50          7.5         B           A           21         2.100

50B5       30.0         A           C           21         8.200

50L6GT     30.0         A           C           21         8.200

53     t1   2.5         B           H           21         3.200

53     t2   2.5         J           F           21         3.200

55     t    2.5         B           C           21         1.100

55     d1   2.5         A           C           25         Diode

55     d2   2.5         A           G           25         Diode

56          2.5         B           C           21         1.450

57          2.5         A           C           21         1.225

58          2.5         A           C           21         1.600

59          2.5         A           D           21         2.500

71A         5.0         B           A           21         1.700

75     t    6.3         B           C           21         1.100

75     d1   6.3         E           C           25         Diode

75     d2   6.3         J           G           25         Diode

76          6.3         B           C           21         1.450

77          6.3         A           C           21         1.250

78          6.3         A           C           21         1.650

79          6.3         B           J           10         2.300

80     r1   5.0         F           A           22         1st.P

80     r2   5.0         G           A           22         2nd.P

80S    r1   5.0         F           A           22         1st.P

80S    r2   5.0         G           A           22         2nd.P

81          7.5         A           A           20         Rect.

82     r1   2.5         F           A           22         1st.P

82     r2   2.5         G           A           22         2nd.P

83     r1   5.0         F           A           0          1st.P

83     r2   5.0         G           A           0          2nd.P

83V    r1   5.0         C           A           0          1st.P

83V    r2   5.0         E           A           0          2nd.P

================================================================

VALVE       FIL.V.      SEL.1       SEL.2       RANGE       Ma/V

=================================================================

84/6Z4 r1   6.3         C           C           6          1st.P

84/6Z4 r2   6.3         E           C           6          2nd.P

85          6.3         B           C           21         1.100

85     d1   6.3         E           C           25         Diode

85     d2   6.3         J           G           25         Diode

85S    t    6.3         B           C           21         1.100

85S    d1   6.3         E           C           25         Diode

85S    d2   6.3         J           G           25         Diode

89          6.3         A           C           21         1.800

X99         3.3         B           A           21         0.425

112A        5.0         B           A           21         1.800

2V3G        2.5         F           A           20         Rect.

807         6.3         G           C           21         7.000

840         2.0         C           A           21         0.400

878         2.5         G           A           20         Rect.

878S        6.3         G           A           20         Rect.

884         6.3         H           E           5          9.000

885         2.5         H           E           5          9.000

879         2.5         G           A           0          Rect.

1603        6.3         A           C           21         1.225

9070        6.3         A           C           21         1.225

9071        6.3         A           C           21         4.100

A109        1.4         B           A           21         0.450

A209        2.0         B           A           21         1.000

A225        2.0         B           A           21         1.000

A409        4.0         B           A           21         0.900

A410        4.0         B           A           21         0.500

A415        4.0         B           A           21         1.500

A425        4.0         B           A           21         1.200

A435        4.0         B           A           21         0.500

A442        4.0         G           A           21         0.700

A609        6.3         B           A           21         1.500

A615        6.3         B           A           21         2.400

A630        6.3         B           A           21         1.500

A635        6.3         B           A           21         1.500

A642        6.3         G           A           21         0.700

ABC1        4.0         A           D           21         2.000

ABL1        4.0         A           D           21         9.500

AC2         4.0         B           A           21         2.500

AC044       4.0         B           A           21         6.800

ACO64       4.0         B           A           21         3.000

AD1         4.0         A           B           21         6.000

AF2         4.0         F           C           21         2.500

AF3         4.0         A           D           21         1.800

AF7         4.0         A           D           21         2.100

AH1         4.0         A           C           21         3.000

AK1         4.0         E           A           21         4.000

AK2         4.0         A           K           21         4.000

AL1         4.0         A           B           21         2.800

AL2         4.0         A           D           21         2.600

AL3         4.0         A           D           21         9.500

AL4         4.0         A           D           21         9.500

AL5         4.0         A           D           21         8.500

================================================================

VALVE       FIL.V.      SEL.1       SEL.2       RANGE       Ma/V

=================================================================

AZ1    r1   4.0         D           G           10         1st.P

AZ1    r2   4.0         C           D           10         2nd.P

AZ3    r1   4.0         D           G           6          1st.P

AZ3    r2   4.0         C           D           6          2nd.P

AZ4    r1   4.0         D           G           3          1st.P

AZ4    r2   4.0         C           D           3          2nd.P

B105        1.4         B           A           21         1.000

B203        2.0         B           A           21         1.500

B205        2.0         B           A           21         1.200

B217        2.0         B           A           21         1.300

B228        2.0         B           A           21         1.200

B240   t1   2.0         B           B           21         0.925

B240   t2   2.0         J           A           21         0.925

B242        2.0         G           A           21         1.100

B255        2.0         G           A           21         1.200

B262        2.0         G           A           21         1.300

B403        4.0         B           A           21         1.500

B405        4.0         B           A           21         1.600

B406        4.0         B           A           21         1.300

B409        4.0         B           A           21         1.800

B424        4.0         B           A           21         2.500

B438        4.0         B           A           21         2.000

B442        4.0         G           A           21         0.900

B443        4.0         B           A           21         1.300

B443S       4.0         B           A           21         1.300

B543        4.0         B           A           21         1.300

B605        6.3         B           A           21         1.800

C243N       2.0         B           A           21         2.400

C243        2.0         B           A           21         1.500

C405        4.0         B           A           21         1.900

C408        4.0         B           A           21         2.700

C443        4.0         B           A           21         1.700

C443N       4.0         B           A           21         1.500

C453        4.0         B           A           21         1.700

C603        6.3         B           A           21         1.700

C606        6.3         B           A           21         3.250

C643        6.3         B           A           21         1.500

CBC1       12.5         A           D           21         2.000

CBL1       30.0         A           D           21         8.000

CC1        12.5         A           C           21         3.000

CC2        12.5         A           C           21         2.500

CF1        12.5         A           C           21         2.300

CF2        12.5         A           C           21         2.200

CF3        12.5         A           C           21         2.800

CF7        12.5         A           C           21         2.100

CH1        12.5         A           C           21         3.000

CK1        12.5         A           K           21         4.000

CK3        12.5         A           K           21         4.000

CL1        12.5         A           C           21         2.600

CL2        25.0         A           C           21         3.100

CL4        30.0         A           C           21         8.000

CL6        30.0         A           C           21         8.000

CY1        25.0         A           C           10         Rect.

================================================================

VALVE       FIL.V.      SEL.1       SEL.2       RANGE       Ma/V

================================================================

CY2    r1  30.0         C           D           2          1st.P

CY2    P2  30.0         D           G           2          2nd.P

CY31   P1  30.0         D           G           2          1st.P

CY31   P2  30.0         C           D           2          2nd.P

D243        2.5         B           A           21         2.000

D404        4.0         B           A           21         2.700

DO26        4.0         B           A           21         6.300

DU2    r1   4.0         C           A           17         1st.P

DU2    r1   4.0         E           A           17         2nd.P

DU10        4.0         A           A           11         Rect.

DW4    r1   4.0         C           A           17         1st.P

DW4    r2   4.0         E           A           17         2nd.P

E406N       4.0         B           A           21         3.500

E408N       4.0         B           A           21         2.700

E409        4.0         B           C           21         1.300

E415        4.0         B           C           21         1.400

E424        4.0         B           C           21         1.800

E424N       4.0         B           C           21         2.400

E435        4.0         B           C           21         1.000

E438        4.0         B           C           21         1.500

E442        4.0         G           C           21         0.900

E442S       4.0         G           C           21         1.000

E443H       4.0         B           A           21         3.000

E443N       4.0         B           A           21         1.900

E444        4.0         G           C           21         2.000

E444N       4.0         G           C           21         3.000

E445        4.0         G           C           21         1.000

E446        4.0         F           F           21         2.300

E447        4.0         F           F           21         2.300

E452T       4.0         G           C           21         2.000

E453        4.0         A           C           21         2.500

E454        4.0         E           H           21         1.600

E455        4.0         G           C           21         2.000

E463        4.0         E           A           21         2.700

E499        4.0         B           C           21         4.000

EAB1   d1   6.3         B           C           19         Diode

EAB1   d2   6.3         E           C           19         Diode

EAB1   d3   6.3         D           L           21         Diode

EB4    d1   6.3         E           A           25         Diode

EB4    d2   6.3         J           G           25         Diode

EBC3        6.3         A           D           21         2.000

EBF1        6.3         A           D           21         1.125

EBF2        6.3         A           D           21         1.800

EBF2G       6.3         A           D           21         1.800

EBF32       6.3         A           D           21         1.800

EBL1        6.3         A           D           21         9.500

ECH2        6.3         A           G           21         5.500

ECH3G       6.3         A           C           21         2.800

ECH3        6.3         A           K           21         2.800

ECH35       6.3         A           C           21         2.800

ECH4        6.3         A           K           21         3.200

ECH4G       6.3         A           C           21         3.200

EF2         6.3         A           D           21         2.200

================================================================

VALVE       FIL.V.      SEL.1       SEL.2       RANGE       Ma/V

================================================================

EF2S        6.3         A           D           21         2.200

EF5         6.3         A           D           21         1.700

EF6         6.3         A           D           21         1.800

EF8         6.3         A           G           21         1.800

EF9         6.3         A           D           21         2.200

EH2         6.3         A           C           21         2.500

EK1         6.3         A           K           21         4.000

EK2         6.3         A           K           21         4.000

EK2G        6.3         A           C           21         4.000

EK32        6.3         A           C           21         4.000

EK3         6.3         A           K           21         4.500

EL1         6.3         A           C           21         2.500

EL2         6.3         A           C           21         2.800

EL3G        6.3         A           C           21         9.000

EL3N        6.3         A           D           21         9.000

EL3NG       6.3         A           C           21         9.000

EL3         6.3         A           D           21         9.000

EL5         6.3         A           D           21         8.500

EL6         6.3         A           D           21        10.000

EM1         6.3         A           D           21         2.400

EM3         6.3         A           D           21         0.650

EZ2    r1   6.3         C           D           14         1st.P

EZ2    r2   6.3         D           G           14         2nd.P

EZ3    r1   6.3         C           D           6          1st.P

EZ3    r2   6.3         D           G           6          2nd.P

EZ4    r1   6.3         C           D           2          1st.P

EZ4    r2   6.3         D           G           2          2nd.P

F109A       1.4         B           A           21         1.150

F203        2.5         B           A           21         2.050

F209A       2.5         B           C           21         0.975

F215        2.5         B           C           21         2.000

F242        2.5         A           C           21         1.050

F410        4.0         B           A           21         4.000

F443        4.0         B           A           21         3.000

F443N       4.0         B           A           21         3.900

F704        7.5         B           A           21         2.100

FZ1    r1  12.5         C           D           12         1st.P

FZ1    r2  12.5         D           G           12         2nd.P

IW3    r1   4.0         G           C           16         1st.P

IW3    r2   4.0         E           E           16         2nd.P

KBC1        2.0         A           D           21         1.000

KC1         2.0         A           B           21         0.600

KC3         2.0         A           B           21         2.500

KC4         2.0         A           B           21         1.400

KDD1        2.0         B           K           10         0.925

KF1         2.0         G           B           21         1.800

KF2         2.0         G           B           21         1.300

KF3         2.0         A           C           21         0.650

KF3G        2.0         A           A           21         0.650

KF4         2.0         A           C           21         0.800

KK2         2.0         A           K           21         1.000

KK2G        2.0         A           A           21         1.000

KL2         2.0         A           B           21         2.000

================================================================

VALVE       FIL.V.      SEL.1       SEL.2       RANGE       Ma/V

================================================================

KL4         2.0         A           B           21         2.100

KL4G        2.0         A           A           21         2.100

KL5         2.0         A           B           21         1.700

PEN4VA      4.0         E           A           21         2.700

PM1A        2.0         B           A           21         1.200

PM1HF       2.0         B           A           21         0.800

PM1HL       2.0         B           A           21         1.200

PM2         2.0         B           A           21         1.700

PM2A        2.0         B           A           21         2.000

PM2B        2.0         B           A           10         2.200

PM2BA       2.0         B           A           10         2.150

PM2DX       2.0         B           A           21         1.000

PM3         4.0         B           A           21         1.050

PM4         4.0         B           A           21         2.000

PM4DX       4.0         B           A           21         2.000

PM5X        6.3         B           A           21         1.200

PM6         6.3         B           A           21         2.250

PM12        2.0         G           A           21         1.100

PM12A       2.0         G           A           21         1.500

PM12M       2.0         G           A           21         1.400

PM14        4.0         G           A           21         0.870

PM16        6.3         G           A           21         1.000

PM22        2.0         B           A           21         1.300

PM22A       2.0         B           A           21         2.200

PM24        4.0         B           A           21         1.750

PM24A       4.0         B           A           21         2.000

PM24B       4.0         B           A           21         2.100

PM24M       4.0         B           A           21         3.000

PM26        6.3         B           A           21         2.000

PM202       2.0         B           A           21         3.500

PM243       2.5         B           A           21         2.000

PM252       2.0         B           A           21         3.700

PM254       4.0         B           A           21         3.000

PM256       6.3         B           A           21         3.250

S4V         4.0         G           C           21         1.100

S4VA        4.0         G           C           21         2.000

S4VB        4.0         G           C           21         2.500

SP2         2.0         G           B           21         1.800

SP4         4.0         F           F           21         2.300

TDD2        2.0         B           A           21         1.000

TDD2S       2.0         B           A           21         1.000

TDD4        4.0         E           B           21         2.000

VP2         2.0         G           B           21         1.500

VP4         4.0         F           F           21         2.300

104V        4.0         B           C           21         3.500

164V        4.0         B           C           21         3.300

244V        4.0         B           C           21         2.800

354V        4.0         B           C           21         3.500

904V        4.0         B           C           21         2.200